# DENEYSEL YÖNTEM

## Çok Katmanlı Biyoeletrot Üretimi ve Korozyon Testi

# 1- Deneyin Amacı

Bu deneyin amacı, sodyum aljinat bazlı iletken hidrojel kullanılan biyoeletrotlarda korozyonu azaltmak için önerilen çok katmanlı elektrot mimarisini üretmek ve performansını deneysel olarak doğrulamaktır.

Üretilecek yapı:

Metal elektrot → Ag/AgCl kaplama → PEDOT:PSS → Aljinat iletken jel

Deney sonunda aşağıdaki çıktılar elde edilecektir:

- Elektrot üretimi

- Jel hazırlanması

- Elektrot kaplama

- Korozyon dayanım testi

- Empedans karşılaştırması

# 2- Kullanılan Malzemeler ve Kimyasallar

## Elektrot ve Kaplama Malzemeleri

| Malzeme | Amaç |
| --- | --- |
| 316L paslanmaz çelik disk/çubuk | Elektrot çekirdeği |
| Gümüş tel veya gümüş boya | Ag kaplama |
| Sodyum hipoklorit (NaOCl) | Ag → AgCl dönüşümü |
| PEDOT:PSS solüsyonu | İletken polimer kaplama |
| İzopropil alkol | Yüzey temizleme |
| Distile su | Çözücü |

## Hidrojel Bileşenleri

| Kimyasal | Amaç |
| --- | --- |
| Sodyum aljinat | Jel matrisi |
| Kalsiyum klorür (CaCl₂) | Çapraz bağlayıcı |
| Gliserol | Oksijen difüzyonunu azaltma |
| Sodyum klorür (NaCl) | İyonik iletkenlik |
| Aktif karbon / grafen | İletken katkı |

## Test ve Ölçüm

| Malzeme | Amaç |
| --- | --- |
| NaCl çözeltisi (%0.9) | Yapay biyolojik ortam |
| Multimetre / potansiyostat | Empedans ölçümü |
| Hassas terazi | Kütle değişimi |

# 3- Elektrot Çekirdeğinin Hazırlanması

- 316L paslanmaz çelik elektrot yüzeyi zımpara ile hafifçe pürüzlendirilir.

- Elektrot yüzeyi izopropil alkol ile temizlenir.

- Elektrot distile su ile durulanır ve kurutulur.

Amaç: Kaplama için temiz ve aktif yüzey elde etmek.

# 4- Ag/AgCl Kaplama Prosedürü

## 1️-Gümüş kaplama

- Elektrot yüzeyi gümüş boya ile ince film halinde kaplanır.

- 60 °C’de 30 dakika kurutulur.

## 2️- AgCl dönüşümü

Elektrot 5 dakika boyunca %5 NaOCl çözeltisine daldırılır.

Reaksiyon:
Ag + Cl⁻ → AgCl

Elektrot gri-beyaz renge döner → Ag/AgCl oluşmuştur.

Elektrot distile su ile durulanır ve kurutulur.

# 5- PEDOT:PSS Kaplama

- PEDOT:PSS solüsyonu filtre edilir.

- Elektrot yüzeyine damlatma veya daldırma yöntemi uygulanır.

- 50–60 °C’de 1 saat kurutulur.

- İnce mavi film oluşumu gözlenir.

Bu katman metal yüzeyi elektrolitten izole eder.

# 6- İletken Aljinat Hidrojel Hazırlama

## Jel formülü

- %2 (w/v) sodyum aljinat

- %10 (v/v) gliserol

- 0.1 M NaCl

- %0.1 aktif karbon / grafen

### Hazırlama adımları

- 2 g sodyum aljinat → 100 mL distile su içinde çözülür.

- 10 mL gliserol eklenir.

- NaCl çözeltisi eklenir.

- Nanokarbon katkı homojen dağıtılır.

- Karışım manyetik karıştırıcıda 1 saat karıştırılır.

# 7- Jel Çapraz Bağlama

- %2 CaCl₂ çözeltisi hazırlanır.

- Elektrot jel ile kaplanır (0.5–1 mm kalınlık).

- Elektrot 2 dakika CaCl₂ çözeltisine daldırılır.

- Jel katılaşır ve elastik yapı oluşur.

# 8- Elektrotun Montajı

Katman sırası:

Metal → Ag/AgCl → PEDOT:PSS → Aljinat jel

Elektrot yüzeyi parafilm ile kısmen kapatılarak nem kaybı engellenir.

# 9- Korozyon Testi

## Test ortamı

%0.9 NaCl çözeltisi (fizyolojik tuzlu su)

## Test grupları

| Grup | Açıklama |
| --- | --- |
| A | Bakır elektrot + jel |
| B | 316L + jel |
| C | Ag/AgCl + jel |
| D | Tam kaplamalı elektrot |

## Test süresi

72 saat

## Ölçümler

### 1️⃣ Kütle kaybı

Elektrotlar test öncesi ve sonrası tartılır.

### 2️⃣ Direnç ölçümü

Elektrot empedansı ölçülür.

### 3️⃣ Görsel inceleme

Renk değişimi ve yüzey bozulması kaydedilir.

# 10- Beklenen Sonuçlar

| Elektrot tipi | Beklenen sonuç |
| --- | --- |
| Bakır | Hızlı korozyon |
| 316L | Orta seviye |
| Ag/AgCl | Düşük korozyon |
| Çok katmanlı elektrot | Minimum korozyon |

# 11- Deneyin Başarı Kriterleri

Deney başarılı sayılır eğer:

- Çok katmanlı elektrot en düşük kütle kaybını gösterirse

- Empedans artışı en az olursa

- Yüzey bozulması gözlenmezse