YENİ ÇÖZÜMLER:

Tek bir çözüm yok
 Çok katmanlı mühendislik gerekiyor

Korozyonu azaltmanın 4 ana sütunu:

1️- Elektrot materyali
2️- Ara katman (conductive polymer)
3️-  Jel mühendisliği
4️-  Oksijen kontrolü

Bu dörtü birlikte uygulanırsa:

Korozyon → minimum seviyeye iner
Sinyal stabilitesi → maksimum olur.

ŞİMDİ ÇALIŞMALARA VE İYİLEŞTİRMELERE BAKALIM:

SODYUM ALJİNAT TEMELLİ BİYOELEKTROTLARDA KOROZYONUN AZALTILMASI;

# 1. GİRİŞ

Sodyum aljinat bazlı iletken hidrojeller, biyolojik dokular ile metal elektrotlar arasında arayüz oluşturmak için yaygın olarak kullanılan biyouyumlu malzemelerdir. Aljinatın yüksek su içeriği ve iyonik iletkenliği, biyosinyal ölçümlerinde yüksek temas kalitesi sağlar. Ancak bu avantaj, metal elektrotlar açısından önemli bir dezavantajı beraberinde getirir: elektrokimyasal korozyon.

Hidrojel içerisindeki su, çözünmüş oksijen ve iyonlar; metal yüzey üzerinde galvanik hücre oluşumuna neden olarak elektrotun oksidasyonunu hızlandırır. Bu durum:

- Elektrot yüzeyinin kararması

- Elektriksel empedans artışı

- Gürültülü ve kararsız sinyal üretimi

- Elektrot ömrünün kısalması

gibi problemlere yol açar.

# 2. KOROZYON MEKANİZMASI

Aljinat jel, iyonik iletken bir elektrolit ortam oluşturur. Bu ortamda metal elektrot yüzeyinde aşağıdaki elektrokimyasal reaksiyonlar gerçekleşir.

Anodik reaksiyon (metal çözünmesi):
M → Mⁿ⁺ + ne⁻

Katodik reaksiyon (oksijen indirgenmesi):
O₂ + 2H₂O + 4e⁻ → 4OH⁻

Bu iki reaksiyon birlikte çalışarak metalin zamanla çözünmesine neden olur. Korozyon hızı aşağıdaki parametrelerden etkilenir:

- Elektrot metali türü

- Elektrolit iyon konsantrasyonu

- Oksijen difüzyonu

- Elektrot–jel arayüzü

- Elektrot polarizasyon özellikleri

Bu nedenle çözüm tek bir değişkenle değil, çok katmanlı elektrot tasarımı ile sağlanmalıdır.

# 3. ÇÖZÜM 1 — UYGUN ELEKTROT MALZEMESİ SEÇİMİ

## 3.1 Problemin Tanımı

Bakır ve benzeri aktif metaller elektrolit ortamında hızlı oksitlenir. Bu metaller biyosensör uygulamalarında uzun süreli kullanım için uygun değildir.

## 3.2 Önerilen Çözüm

Elektrot çekirdeği aşağıdaki malzemelerden seçilmelidir:

| Malzeme | Özellik |
| --- | --- |
| Ag/AgCl | Biyosinyal ölçüm standardı |
| 316L Paslanmaz Çelik | Ekonomik ve dayanıklı |
| Altın (Au) | En yüksek korozyon direnci |
| Platin (Pt) | Uzun ömürlü ve kararlı |

## 3.3 Uygulama Talimatı

- Bakır elektrot kullanılmamalıdır.

- Elektrot ve bağlantı kabloları aynı metal ailesinden seçilmelidir.

- Farklı metallerin teması galvanik korozyonu hızlandırır.

# 4. ÇÖZÜM 2 — Ag/AgCl YÜZEY KAPLAMA

## 4.1 Bilimsel Temel

Ag/AgCl elektrotlar “non-polarizable electrode” olarak adlandırılır. Bu elektrotlarda aşağıdaki tersinir reaksiyon gerçekleşir:

AgCl + e⁻ ⇌ Ag + Cl⁻

Bu reaksiyon metal çözünmesini önler ve elektrot potansiyelini sabit tutar.

## 4.2 Sağladığı Avantajlar

- Elektrot çözünmesi minimumdur

- Elektrot potansiyeli stabildir

- Gürültü seviyesi düşüktür

- Uzun süreli ölçüm mümkündür

## 4.3 Uygulama Talimatı

- Elektrot yüzeyi Ag/AgCl ile kaplanmalıdır.

- Kaplama kalınlığı 10–50 µm aralığında olmalıdır.

# 5. ÇÖZÜM 3 — İLETKEN POLİMER ARA KATMAN (PEDOT:PSS)

## 5.1 Problemin Tanımı

Metal yüzey elektrolit ile doğrudan temas ettiğinde faradik reaksiyonlar hızlanır.

## 5.2 Çözümün Tanımı

Metal yüzey ile hidrojel arasına iletken polimer ara katman yerleştirilmelidir.

En uygun malzeme: PEDOT:PSS

## 5.3 Bilimsel Avantajlar

PEDOT tabakası:

- Elektronik + iyonik iletkenlik sağlar

- Metal yüzeyi elektrolitten izole eder

- Elektrot empedansını %80–90 azaltır

- Korozyon akımını 10–100 kat düşürür

## 5.4 Uygulama Talimatı

- Ag/AgCl kaplı yüzey temizlenir.

- PEDOT:PSS solüsyonu ince film halinde kaplanır.

- Kurutularak iletken film oluşturulur.

# 6. ÇÖZÜM 4 — HİDROJEL FORMÜLASYON OPTİMİZASYONU

## 6.1 Problemin Tanımı

Saf aljinat jeller yüksek su içeriği nedeniyle korozyonu hızlandırır.

## 6.2 Önerilen Jel Formülü

| Bileşen | Konsantrasyon |
| --- | --- |
| Sodyum aljinat | %2 |
| Gliserol | %10 |
| NaCl | 0.1 M |
| Grafen / Aktif karbon | %0.1 |

## 6.3 Bilimsel Gerekçe

- Gliserol → oksijen difüzyonunu azaltır

- Düşük tuz → galvanik akımı sınırlar

- Nanokarbon → iletkenliği artırır

- Çapraz bağ → jel stabilitesi sağlar

# 7. ÇÖZÜM 5 — OKSİJEN DİFÜZYONUNUN AZALTILMASI

## 7.1 Problemin Tanımı

Korozyonun katodik reaksiyonu oksijen indirgenmesidir.
Oksijen → korozyon hızının ana belirleyicisidir.

## 7.2 Çözüm

Elektrot–jel sistemi hava ile temas etmeyecek şekilde korunmalıdır.

## 7.3 Uygulama Talimatı

- Jel yüzeyi parafilm ile kapatılmalıdır.

- Ölçüm sistemi yarı kapalı haznede çalıştırılmalıdır.

- Nem kaybı engellenmelidir.

# 8. ÖNERİLEN ELEKTROT MİMARİSİ

Son tasarım aşağıdaki katmanlardan oluşmalıdır:

Metal çekirdek (Au / Pt / 316L)
↓
Ag/AgCl kaplama
↓
PEDOT:PSS iletken polimer tabaka
↓
Optimize edilmiş aljinat hidrojel

Bu yapı, güncel biyosensör literatüründe önerilen çok katmanlı elektrot mimarisidir.

# 9. SONUÇ

Bu raporda sunulan mühendislik çözümleri birlikte uygulandığında:

- Elektrot korozyonu minimum seviyeye iner

- Elektrot ömrü belirgin şekilde uzar

- Elektrot empedansı düşer

- Biyosinyal kalitesi ve kararlılığı artar

Korozyon probleminin çözümü tek bir yöntemle değil, çok katmanlı elektrot tasarımı ile mümkündür.

# GENEL DEĞERLENDİRME

Literatür incelendiğinde biyosensör elektrotlarında korozyonun azaltılması için aşağıdaki yaklaşımın benimsendiği görülmektedir:

- Uygun elektrot metali seçimi

- Ag/AgCl yüzey kaplama

- İletken polimer ara katman kullanımı

- Hidrojel bileşiminin optimize edilmesi

- Oksijen difüzyonunun sınırlandırılması

Bu yaklaşımlar birlikte uygulandığında elektrot performansının ve ömrünün önemli ölçüde arttığı gösterilmiştir.

# KAYNAKÇA

Geddes, L. A., & Baker, L. E. (1989). Principles of Applied Biomedical Instrumentation. Wiley.

Tallgren, P., Vanhatalo, S., Kaila, K., & Voipio, J. (2005). Evaluation of commercially available electrodes and gels for recording of slow EEG potentials. Clinical Neurophysiology.

Rivnay, J., Owens, R. M., & Malliaras, G. G. (2014). The rise of organic bioelectronics. Nature Reviews Materials.

Green, R. A., & Abidian, M. R. (2015). Conducting polymers for neural prosthetic and neural interface applications. Advanced Materials.

Yuk, H., et al. (2016). Skin-inspired hydrogel–elastomer hybrids. Nature Communications.

Liu, Y., et al. (2017). Highly conductive graphene-based hydrogels. ACS Nano.

Schmidt, C., et al. (2013). Oxygen reduction and corrosion processes in bioelectrodes. Electrochimica Acta.